
64排螺旋CT设备招标技术参数规格
一、招标货物一览表：
	序号
	设备名称
	数量
	计量单位
	是否允许进口
	交货地点（备注）

	1
	64排螺旋CT设备
	1
	套
	否
	巧家县中医院指定地点


二、设备技术规格及要求：
概述：
    本次招标采购设备为高端64排螺旋CT，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、数量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标人以精良的设备、优质的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的实力。
设备技术规格及要求：
	序号
	招标要求

	1.
	设备名称：高端64排128层螺旋CT系统

	1.1
	设备数量：一套

	1.2
	设备用途：全身扫描的临床应用和临床研究

	1.3
	制造厂商：投标人说明

	1.4
	设备型号：投标人说明，要求最新机型和最新的硬件、软件版本

	2.
	主要技术规格

	2.1
	扫描架系统

	2.1.1
	扫描架孔径：≥70cm

	2.1.2
	扫描架倾角：≥±30°，0.5度变化，可在操纵台遥控

	2.1.3
	驱动方式：投标人说明

	2.1.4
	滑环类型：低压滑环

	2.1.5
	冷却方式：高效风冷（无需水冷机）

	2.1.6
	探测器类型：纳米模块高速稀土陶瓷探测器

	2.1.7
	探测器Z轴排列：4块纳米模块探测器

	*2.1.8
	探测器Z轴覆盖宽度：≥40 mm

	2.1.9
	采用动态双焦点技术：标准

	2.1.10
	最薄采集层厚：≤0.625mm

	2.1.11
	数据传输：≥5.2GB/s

	*2.1.12
	每层数据采样率：≥4640个/圈

	2.1.13
	球管焦点至探测器距离：≥1040mm

	2.1.14
	球管焦点机架等中心距离：≥570mm

	2.1.15
	快速启动扫描功能：≤5分钟通电到扫描

	2.2
	扫描床系统

	2.2.1
	病人床可扫描垂直升降范围：≥44cm

	2.2.2
	病人床可扫描垂直升降最高高度：≥102cm

	2.2.3
	病人床可扫描垂直升降最低高度：≤58cm

	2.2.4
	病人床水平移动范围：≥190cm

	2.2.5
	病人床水平可扫描范围：≥186cm

	2.2.6
	病人床水平移动最高速度：≥185mm/s

	2.2.7
	病人床水平移动最低速度：≤0.5mm/s

	2.2.8
	病人床承重量：≥204kg

	2.2.9
	床移动精度：≤±0.25mm

	2.2.10
	病人床附件：床面延长板、标准头托、输液架、臂托、各种衬垫

	2.3
	X线球管及高压发生器

	*2.3.1
	球管阳极热容量：≥8.0MHU

	*2.3.2
	阳极最大散热率：≥1.600MHU/min

	2.3.3
	球管电流设置：20－665mA

	*2.3.4
	球管最大电流：≥665mA

	2.3.5
	球管最小电流：≤20mA

	2.3.6
	球管电流递增幅度：≤1mA

	*2.3.7
	球管最大电压：≥140KV

	2.3.8
	球管最小电压：≤80KV

	2.3.9
	球管大焦点：1.0×1.0mm

	2.3.10
	球管小焦点：0.5×1.0mm

	2.3.11
	球管类型：动态飞焦点球管

	2.3.12
	发生器物理功率：≥80kW

	2.3.13
	球管阳极靶面设计：12节段阳极

	2.3.14
	球管阳极靶面直径：≥200mm

	2.3.15
	球管保用：一年无限次保用，若有损坏免费更换新球管；保用期后购买的新球管均一年无限次保用，若有损坏免费更换新球管

	2.4
	扫描参数和图像质量

	2.4.1
	具备128层/圈扫描成像技术

	2.4.2
	扫描采集层厚：0.625－2.5mm

	2.4.3
	扫描采集时间：0.4－2s

	2.4.4
	扫描采集视野：25~50cm

	2.4.5
	显示视野：2.5~50cm

	2.4.6
	定位片扫描长度：≥186cm

	2.4.7
	定位片扫描宽度：≥50cm

	2.4.8
	定位片计划：双定位

	2.4.9
	螺距连续可调：0.13-1.5，连续可调

	2.4.10
	单次连续螺旋扫描：≥100秒

	*2.4.11
	X-Y轴空间分辨率：≥24LP/cm@0%MTF

	2.4.12
	密度分辨率：≤4mm@0.3%

	*2.4.13
	噪声：≤0.27%

	2.4.14
	CT值范围：-1024到+3071

	2.4.15
	皮肤计量显示CTDI头部值≤11mGy/100mAs/120KV

	2.4.16
	皮肤计量显示CTDI体部值≤5.6mGy/100mAs/120KV

	2.4.17
	标准图像重建矩阵：≥512×512

	*2.4.18
	高图像重建矩阵：≥768×768

	*2.4.19
	超高图像重建矩阵：≥1024X1024

	2.4.20
	图像显示矩阵：≥1024×1024

	2.4.21
	实时显示重建：标配

	2.5
	计算机

	2.5.1
	主CPU型号：最新规格型号

	2.5.2
	主频：≥4*3.5 GHz

	2.5.3
	内存：≥16.0GB

	2.5.4
	图像硬盘容量：≥400GB

	2.5.5
	图像存储量：≥500,000幅(512矩阵不压缩图像)

	2.5.6
	存储系统：DVD-RW

	2.5.7
	显示器：≥19″液晶两台，1280×1024

	2.5.8
	图像重建时间：≥25幅/秒，三维锥形束算法 

	2.5.9
	图像重建技术：三维锥形束算法

	2.5.10
	图像格式和传输存储：DICOM 3.0具有存贮、传输、查询、工作单管理、打印等PACS联接功能

	2.5.11
	自动语言提示功能：标配

	2.5.12
	操纵台可进行图像后处理功能，MPR/MIP/ 3D SSD/CTA/3D SVA：标配

	2.5.13
	自动照相功能：标配

	2.6
	独立工作站系统

	2.6.1
	显示器：≥24″液晶，1280×1024

	2.6.2
	主频：≥4×3.2GHz

	2.6.3
	内存：≥16.0GB

	2.6.4
	图像硬盘容量：≥500GB

	2.6.5
	图像格式、传输存储：DICOM 3.0

	2.7
	临床应用软件

	2.7.1
	专业测量手段；

	2.7.2
	体积测量；

	2.7.3
	空间测量；

	2.7.4
	高度差测量；

	2.7.5
	无顶点角度测量；

	2.7.6
	图像数据输出；

	2.7.7
	光盘刻录自带光盘剩余容量提示，可刻录DICOM图像光盘并自动生成光盘号；

	2.7.8
	可制作MPEG、AVI、BMP等多种制式光盘；

	2.7.9
	自带DICOM VIEWER；

	2.7.10
	可在任何PC上回放光盘；

	2.7.11
	图文一体化的诊断报告功能；

	2.7.12
	诊断报告中文模板可以按需定制；

	2.7.13
	专业的报告术语及影像词库；

	2.7.14
	激光相机DICOM Printer接口；

	2.7.15
	输出自定义特殊布局胶片；

	2.7.16
	冗余打印功能；

	2.7.17
	实现多病人影像在同一胶片上打印；

	2.7.18
	最大密度投影（MIP）；

	2.7.19
	多平面重组(MPR)；

	2.7.20
	表面重建（SSD）；

	2.7.21
	体重建(VR)；

	2.7.22
	曲面重建；

	2.7.23
	仿真内窥镜功能（VE）；

	2.7.24
	模拟手术刀功能；

	2.7.25
	三维的悬挂协议：符合医生需求的多种布局方式；

	2.7.26
	一键式自动去骨功能：支持自动、手动去骨的双模式；

	2.7.27
	CTA减影功能：自动进行配准，平扫和增强数据集的自动获取；

	2.7.28
	血管狭窄拉直分析；

	2.7.29
	血管CPR功能；

	2.7.30
	三维血管斑块分析； 

	2.7.31
	血管中心线任意调节；

	2.7.32
	模拟多支架置入及分辨率扩展彩色编码；

	2.7.33
	全冠脉树自动提取；冠脉路径图显示；

	2.7.34
	冠脉全景及平铺功能；

	2.7.35
	全心脏显示功能；

	2.7.36
	冠脉狭窄拉直分析、中心线提取及追踪，CPR显示及存储、照相功能；

	2.7.37
	冠脉斑块分析及自定义配置分析

	2.7.38
	冠脉三维多窗口悬挂协议

	2.8
	微辐射平台

	*2.8.1
	提供最新最先进的微辐射影像重建技术，ASIR-V或Safire或星光iDose4平台

	*2.8.2
	提供技术白皮书

	2.8.3
	提供投影空间和图像空间的双空间微辐射重建技术

	2.9.4
	提供多模型影像重建技术

	2.8.5
	微辐射迭代重建速度≥18幅/秒，并提供相应证实文件

	2.8.6
	微辐射迭代重建能降低剂量≥80%（提供技术白皮书证实）

	2.8.7
	微辐射迭代重建50%剂量≥35%影像质量提升

	2.8.8
	微辐射迭代重建100%剂量≥68%影像质量提升

	2.8.9
	具备3D多频校正技术预防图像NPS(噪声功率谱)偏移(需提供原厂技术白皮书，并注明相关技术描叙的页码位置)

	2.8.10
	具备无蜡像状伪影成像技术

	2.8.11
	具备低光子无伪影成像技术

	2.9
	售后服务和要求

	2.9.1
	整机保修（包括球管）：1年

	2.9.2
	提供完整的使用手册：安装时院方验收

	2.9.3
	提供完整的英文原始参数(DATA SHEET)：投标时提供

	2.9.4
	提供计算机UPS（30分钟）

	3.0
	其他第三方配置

	3.1
	6兆报告审核专用显示器3块

	3.2
	一体化阅片工位4套

	3.3
	相机1套

	3.4
	进口双筒双流高压注射器1台

	3.5
	负责医院3个放射室的防辐射装修工作，负责通过环保验收并出具验收报告。

	3.6
	中标单位须无偿提供本设备用于临床检查或者诊断的软件并无限期使用更新。



